1. 개정이유

적설계의 검정을 위하여 검사방법 및 공차를 정하고 현행 제도 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

2. 주요내용

가. 적설계의 검정기준에 관한 검사방법 마련(별표 1)

나. 적설계의 검정 공차 마련(별표 2)

3. 의견 제출

이 개정(안)에 대하여 의견이 있는 단체 또는 개인은 2017년 10월 27일까지 의견서를 기상청 계측기술과로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 의견제출 방법 : 전자우편, 우편, 팩스 등

1) 전자우편(이메일) : yoomson@korea.kr

2) 주소 : (07062) 서울시 동작구 여의대방로16길 61, 계측기술과

3) 팩스 : 02-841-7045

나. 기타 자세한 사항은 기상청 계측기술과(전화 : 02-2181-0715)에 문의하여 주시기 바랍니다.

기상청고시  제        호

기상측기의 검정기준에 대한 검사방법 및 공차 일부개정고시안

기상측기의 검정기준에 대한 검사방법 및 공차 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 1에 제16호를 다음과 같이 신설한다.

16. 적설계

가. 레이저 적설계의 레이저 모듈은 방수방진이 가능한 하우징으로 보호되어야 한다.

나. 레이저 적설계는 기둥과의 설치각도 범위가 정해져 있어야 한다.

다. 적설계는 지면에 해당되는 높이 0.0cm로 영점조정이 가능하여야 한다.

라. 적설계의 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.

마. 적설계의 최소표시 단위는 0.1cm 이하이어야 한다.

바. 초음파 적설계의 초음파 모듈은 방수방진이 가능한 하우징으로 보호되어야 한다.

사. 초음파적설계는 음속보정이 가능한 온도센서가 부착되어야 한다.

아. 검정점은 5cm, 20cm, 60cm, 100cm, 150cm 5점을 검정하고, 현장검정 시 검정점은 60cm에서 150cm 사이의 3점 각 1회를 검정한다. 단, 레이저 및 초음파 적설계가 아닌 자동적설계가 150cm를 측정을 할 수 없을 경우에는 검정점 80cm로 검정할 수 있다.

별표 2에 제11호를 다음과 같이 신설한다.

11. 적설계 공차

검정 유형	종 류		기 차	교 차	극 차
실내 검정	레이저	적설 깊이 100cm 이하	±0.5cm	-	-
		적설 깊이 100cm 초과	±0.5%	-	-
	초음파	적설 깊이 100cm 이하	±1.0cm	-	-
		적설 깊이 100cm 초과	±1%	-	-
	레이저, 초음파가 아닌 자동적설계	적설 깊이 100cm 이하	±1.0cm	-	-
현장 검정	레이저	적설 깊이 100cm 이하	±1.0cm	-	-
		적설 깊이 100cm 초과	±1%	-	-
	초음파	적설 깊이 100cm 이하	±2.0cm	-	-
		적설 깊이 100cm 초과	±2%	-	-
	레이저, 초음파가 아닌 자동적설계	적설 깊이 100cm 이하	±2.0cm	-	-

부      칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다. 다만, 별표 1 및 별표 2의 개정규정은 2018년 1월 1일부터 시행한다.