기상청『지진관측장비 검정대행기관』 모집 공고

지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률(약칭 지진관측법) 제11조의2, 같은 법 시행령 제5조의3 및 같은 법 시행규칙 제3조의3에 따른 「지진관측장비 검정대행기관」을 다음과 같이 공개 모집하오니 많은 응모를 바랍니다.

2020년 11월 27일

기  상  청  장

1. 근    거

○ 지진관측법 제11조(관측 장비 검정)

○ 지진관측법 제11조의2(검정대행기관의 지정 등), 제11조의3(검정대행기관 지정 취소 등)

○ 지진관측법 시행령 제5조의3(관측 장비의 검정대행기관 지정요건)

○ 지진관측법 시행규칙 제3조의3(관측 장비의 검정대행기관 지정 절차)

2. 지정 절차

○ 신청서가 접수된 날로부터 40일 이내 지정서를 신청인에게 교부

신청서작성	▶	신청 접수	▶	적합성 평 가	▶	지정 결정	▶	지정서 교 부	▶	공고 (시행)
지정 신청 기관		기상청 지진화산국 지진정보기술팀		검정대행기관 지정 평가위원회		기상청장		지정번호 부여		기상청 홈페이지

3. 신청 방법

○ 접수처 : 기상청 지진화산국 지진정보기술팀

※ 주 소 : (우: 07062) 서울시 동작구 여의대방로16길 61 기상청 지진화산국 지진정보기술팀 (전화번호 : 02-2181-0092)

○ 접수기간 : 2020. 11. 27.(금) ～

※ 접수시간 : 09:00～18:00 (토·일요일, 공휴일에는 접수하지 않음)

※ 지진관측장비 검정대행기관 지정 신청에 따라 순차적으로 평가위원회 개최

○ 접수방법 : 직접 방문 또는 우편

○ 신청 대상자 : 아래 사항이 모두 충족하는 자

(상세사항은 검정요원 요건과 검정설비 요건 참조)

1. 최소한의 자격을 갖춘 검정 요원 3명 이상 확보

2. 검정대상에 따른 기본 검정장비, 이동식 검정장비, 기준기에 대하여 검정설비를 갖춘자

4. 신청시 구비서류

○ 신청서 1부 (첨부 1서식)

○ 신청기관의 정관 1부

○ 신청기관의 사업자등록증 1부(법인의 경우 등기사항증명서 1부)

○ 신청기관의 검정대행기관 참여 인력 및 설비 요건을 갖추었음을 증빙하는 서류 1부

○ 지진관측장비 검정대행기관 지정 운영 계획서 1부(수행실적이 있는 경우 실적증명서 등) (첨부 2 서식)

5. 검정 요원과 검정설비 요건

□ 검정 요원

○ 최소한의 자격을 갖춘 검정요원을 3명 이상 확보

○ 검정요원의 자격: 국가 측정 표준대표기관이나 국가교정업무 전담기관 등의 근무경력을 합산하여 3년이상 경력자 또는 해당하는 학위 취득자 또는 자격소지자

인력 자격 기준(경력포함)	인원
(가) 다음의 어느 하나에 해당하는 학위 취득자 또는 자격 소지자 ⓛ 지진 관련 분야의 박사학위 또는 「국가기술자격법」에 따른 기술사 자격 소지자 ② 지진 관련 분야의 석사학위 취득 후 1년 이상 지진 관련 업무에 종사한 경력이 있는 사람 ③ 지진 관련 분야의 「국가기술자격법」에 따른 기사 자격 취득 후 2년 이상 지진 관련 업무에 종사한 경력이 있는 사람 ④ 지진 관련 분야의 학사학위 취득 후 3년 이상 지진 관련 업무에 종사한 경력이 있는 사람 (나) 다음의 어느 하나에 해당하는 경력을 합산하여 3년 이상인 사람 ⓛ 법 제11조에 따른 관측 장비의 검정 업무경력 ② 「기상관측표준화법」 제13조에 따른 기상측기의 검정 업무경력 ③ 「국가표준기본법」 제14조제3항에 따른 국가교정업무 전담기관에서의 교정 업무경력 ④ 「국가표준기본법」 제23조제2항에 따른 인정기구 또는 운영기관으로 지정된 기구 또는 기관에서의 시험ㆍ검사 업무경력	(가) 또는 (나)의 어느 하나에 해당하는 인력이 3명 이상일 것

○ 검정대상에 따른 기본 검정장비, 이동식 검정장비, 기준기에 대하여 정하는 요건을 갖춘 자

검정대상 관측 장비의 종류			성능 및 규격에 관한 기준
1. 가속도 지진센서	가. 기본 검정장비	1) 진동발생기	주파수의 측정 범위는 0.1 Hz ∼ 100 Hz 성능 이상 수평 가속도의 발생 범위는 0.5 ㎨ ∼ 10 ㎨ 성능 이상 수직 가속도의 발생 범위는 0.5 ㎨ ∼ 10 ㎨ 성능 이상
		2) 경사계(수평에서 기울임 각도를 잴 수 있는 기기)	0° ∼ 360°의 각도 범위로 기울일 수 있는 장비
		3) 지진기록계	전압의 입력 범위는 40 Vp-p(gain=1에서) 성능 이상 아날로그에서 디지털로의 변환은 24 bit 성능 이상
	나. 이동식 검정장비	1) 이동형 진동발생기	주파수의 측정 범위는 1 Hz ∼ 10 Hz 성능 이상 수평 가속도의 발생 범위는 0.5 g ∼ 1 g 성능 이상
		2) 경사계	0° ∼ 360°의 각도 범위로 기울일 수 있는 장비
		3) 지진기록계	전압의 입력 범위는 40 Vp-p(gain=1에서) 성능 이상 아날로그에서 디지털로의 변환은 24 bit 성능 이상
	다. 기준기	1) 가속도측정기	측정 범위가 ±0.25 g ∼ ±4 g 성능 이상
		2) 레이저진동측정기	레이저 해상도는 0.1 ㎛/s 이하 주파수의 측정 범위는 0.01 Hz ∼ 100 Hz 성능 이상
		3) 멀티미터(전자계측기)	직류 분해능은 100 nV 성능 이상 전압의 측정 범위는 100 mV ∼ 100 V 성능 이상
		4) 각도기	0° ∼ 360°의 각도 범위에서 0.1°의 해상도로 측정하는 기기
2. 속도 지진센서	가. 기본 검정장비	1) 진동발생기	수평 주파수의 측정 범위는 0.1 Hz ∼ 100 Hz 성능 이상 수평 속도의 발생 범위는 2 ㎜/s ∼ 400 ㎜/s 성능 이상 수직 속도의 발생 범위는 2 ㎜/s ∼ 200 ㎜/s 성능 이상
		2) 지진기록계	전압의 입력 범위는 40 Vp-p(gain=1에서) 성능 이상 아날로그에서 디지털로의 변환은 24 bit 성능 이상
	나. 이동식 검정장비	지진기록계	전압의 입력 범위는 40 Vp-p(gain=1에서) 성능 이상 아날로그에서 디지털로의 변환은 24 bit 성능 이상
	다. 기준기	1) 레이저진동측정기	레이저 해상도는 0.1 ㎛/s 성능 이상 주파수의 측정 범위는 0.01 Hz ∼ 100 Hz 성능 이상
		2) 멀티미터	직류 분해능은 100 nV 성능 이상 전압의 측정 범위는 100 mV ∼ 100 V 성능 이상
3. 지진 기록계	가. 기본 검정장비	1) 위성항법장치 수신기	인공위성 이용 정보 제공 시스템(GNSS)의 신호탐지 가능
		2) 지진기록계	전압의 입력 범위는 40 Vp-p(gain=1에서) 성능 이상 아날로그에서 디지털로의 변환은 24 bit 성능 이상
	나. 이동식 검정장비	1) 시각동기화장치	최대 샘플링률은 1 MS/s 성능 이상
		2) 지진기록계	전압의 입력 범위는 40 Vp-p(gain=1에서) 성능 이상 아날로그에서 디지털로의 변환은 24 bit 성능 이상
	다. 기준기	1) 함수발생기	주파수의 해상도는 1 μHz 이하 주파수의 정확도는 ± 3 ppm 이내 최대출력전압은 10 Vp-p(50Ω에서 ) 성능 이상
		2) 가속도측정기	측정 범위가 ±0.25 g ∼ ±4 g 성능 이상
		3) 원자시계	출력 간격의 해상도는 1 pps(10 MHz에서) 성능 이상 소재는 루비듐(rubidum) 이상
		4) 전압표준기	10 V 출력 안정성은 ±2 ppm 이내
		5) 멀티미터	직류 분해능은 10 nV 성능 이상

6. 검정대행기관 지정 평가기준 및 심사

□ 평가 및 심사

○ (평가 및 심사 방향) 지진관측법 시행규칙 제3조의3(관측 장비의 검정대행기관 지정 절차)  지정요건 및 대행기관관 지정 신청시 구비서류 확인 및 평가

○ (심사방법) 제출 서류에 대한 사실관계를 확인하여 자격요건의 적법성 심사 및 대행기관 운영계획서의 검정기준과 절차 이해도, 대행기관 운영 방안 등에 대한 적합성 평가

- 지진 관측장비 검정대행기관 지정 평가위원회에서 평가

○ (평가 및 심사 기준) 평가 배점한도의 85% 이상인 자를 적격자로 선정(첨부 3서식)

평가부문	평가 기준	배점
검정제도 및 검정대행기관 운영 이해도	○ 지진관측장비 검정제도(기준과 검정절차)을 합리적으로 이해하고 성실히 수행할 수 있어야 함 - 기관 현황 등 소개	5
검정대행기관 운영 관리 방안	○ 지진관측장비 검정대행을 수행할 수 있는 규모 및 기술력 확보 여부 등을 제시하여야 함 - 관련 교정/시험/검사/검정 수행 이력 등	25
검정요원 적정 여부	○ 최소한의 자격을 갖춘 검정요원을 3명 이상 확보 - 인력에 대한 자격증명/경력/학위 등 증빙자료 포함	30
검정설비 조건 적정 여부	○ 검정대상에 따른 기본 검정장비, 이동식 검정장비, 기준기에 대하여 정하는 요건을 갖춘어야 함 - 검정설비의 확보 여부/운영 등 증빙자료 포함	30
검정대행기관 운영 지원 방안 (교육, 유지관리 등)	○ 신속한 검정수행을 위한 실내검정/현장검정 숙련도 제고 방안에 대한 교육 방안이 포함되어야 함	5
	○ 안정적인 검정 수행을 위한 검정설비에 대한 관리방안이 포함되어야 함	5
합 계		100

□ 평가위원회 구성

○ (위원회 구성) 기상청 내부 2인(과장급), 외부 3인으로 총 5인으로 구성되며, 외부 위원 중 위원장 선임(지진관측장비 검정대행기관 지정 및 검정업무 규정 제4조)

- 간사 및 서기 : 지진정보기술팀 담당 사무관․주무관

※ 평가위원회는 코로나-19 상황에 따라 서면으로 개최될 수도 있음

○ (평가점수) 각 평가위원이 평가한 기술평가 점수 총점을 기준으로 평균하여 산출함

○ (종합) 위원회 5인의 평가결과를 취합하여 위원장이 종합 평가서를 작성하고 모든 위원이 서명(첨부 4서식)

○ 평가위원 구성 및 평가결과는 공개하지 않는 것을 원칙으로 함

7. 지정 결정

□ 검정대행기관 지정 결정

○ 대행기관 지정에 부합하는 경우(평가점수 85점 이상인 자)

□ 보완 후 지정 결정

○ 서류 미비 등 경미한 하자가 있는 경우 보완을 요청하고 보완 완료(5일이내)시 지정 결정(신청접수일로부터 40일이내 포함됨)

□ 검정대행기관 지정 부결

○ 자격요건 또는 적합성요건 기준에 부합하지 않거나 심사 기한내에 보완을 완료하지 못한 경우

○ 단, 지정이 부결된 경우 요건을 보완하여 재신청 가능

8. 지정서 발급 및 지정 공고

□ 지진관측장비 검정대행기관 지정서 발급

○ (지정 결정) 평가위위원회의 결과를 기상청장에 제출하고 대행기관을 지정

○ (지정서 발급) 지정번호를 부여하여 첨부 5서식의 지진관측장비 검정대행기관 지정서 발급

□ 지진관측장비 검정대행기관 지정 공고

○ 지진관측장비 검정대행기관으로 지정한 때에는 지정번호 및 지정일, 기관의 명칭, 기관 소재지, 대표자 성명 등 지정사항을 기상청 홈페이지에 공고

9. 기타 유의사항

□ 지진관측장비 검정대행기관 지정 취소 등

○ 지진관측법 제11조의3에 따라 거짓이나 그 밖에 부정한 방법으로 지정을 받은 경우 검정대행기관 검정업무 전부 또는 일부 지정 취소

○ 기타 지정기준을 위반하거나, 지진관측법에 따른 명령을 위반하는 경우 시정 처분을 받을 수 있음

□ 신청 서류 구비 철저

○ 신청서 제출시 서류가 미비한 경우 지진관측장비 검정대행기관 신청이 부결될 수 있으므로, 반드시 이 지침에  규정된 서류를 완비하여 신청

- 제출하는 모든 서류는 원본 또는 원본대조필 날인 제출

- 지정요건에 해당하는 증빙서류를 각각 제출하여야 함

첨부 1		지진 관측 장비 검정대행기관 지정 신청서(양식)

■ 지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률 시행규칙 [별지 제1호의3서식]

관측 장비 검정대행기관 지정신청서

※ 색상이 어두운 칸은 신청인이 작성하지 않습니다.

접수번호

접수일시

처리기간

40일

신청인

상호

사업자등록번호

대표자 성명

전화번호

팩스번호

전자우편 주소

대표자 주소

사무소 소재지

검정 분야

업무 개시일

「지진ㆍ지진해일ㆍ화산의 관측 및 경보에 관한 법률」 제11조의2, 같은 법 시행령 제5조의3 및 같은 법 시행규칙 제3조의3제1항에 따라 위와 같이 관측 장비 검정대행기관의 지정을 신청합니다.

년     월     일

신청인

(서명 또는 인)

기상청장

귀하

신청인

제출서류

1. 「지진ㆍ지진해일ㆍ화산의 관측 및 경보에 관한 법률 시행령」 제5조의3에 따른 검정대행기관의 인력 및 설비요건을 갖추었음을 증명하는 서류 1부

2. 검정업무 수행에 관한 사업계획서 1부

수수료

없음

담당공무원

확인사항

1. 법인 등기사항증명서(법인인 경우에만 해당합니다)

2. 사업자등록증

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. * 신청인이 사업자등록증의 확인에 동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

신청인

(서명 또는 인)

처리절차

신청서 작성	□	접수	□	확인ㆍ검토	□	결재	□	지정

신청인

기상청 (검정 담당부서)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

첨부 2		지진 관측 장비 검정대행기관 지정 운영 계획서

지진 관측 장비

검정대행기관 지정 운영 계획서

년    월

기 관 명

지진관측장비 검정대행기관 지정 운영계획서

Ⅰ. 지원 및 목적

❏

❏

Ⅱ. 기관 현황

❏

❏ 유사 검정/검사/시험 등 수행 실적

Ⅲ. 검정대행기관 운영 관리 방안

❏

❏

Ⅳ. 검정요원 현황

구분	성명	자격 요건	학력	주요경력 자격증
		박사 학위	박사 00전공
		자격증 /직위	석사 00전공
		석사학위 + 경력/ 학사학위+ 경력		기관	근무기간	근무연수
					00.00.00~00.00.00 (00담당)	00년00월
				총근무기간		00년00월

【작성요령】

1) 검정요원 최소 3인 이상 보유하여야 함

【첨부자료】

1) 검정요원 재직증명서 각 1부

2) 검정요원 학력증명서 각 1부(석사․박사)

3) 검정용원 경력증명서 각 1부

※ 강사 자격요건 중 박사학위, 기술사 자격증 소지자 및 시간강사 이상 직위자는

경력증명서 미제출(경력 미기재 포함)

단, 석사학위 소지자 이하는 관련 실무경력을 반드시 기재하고 경력증명서 첨부

Ⅴ. 검정설비 및 장비현황

검정대상 관측 장비의 종류			성능 및 규격에 관한 기준	보유 장비 사진 및 설치운영 모습
1. 가속도 지진센서	가. 기본 검정장비	진동발생기	주파수 범위는 0.1 Hz ∼ 100 Hz 성능 이상, 수평 가속도는 0.5 ㎨ ∼ 10 ㎨ 성능 이상, 수직 가속도는 0.5 ㎨ ∼ 10 ㎨ 성능 이상
2. 속도 지진센서	가. 기본 검정장비
	나. 이동식 검정장비
3. 지진 기록계
	다. 기준기

【작성요령】

1) 검정설비 요건에 맞춘 설비현황을 작성

【첨부자료】

1) 설비 비치 모습 및 운영 사진 등 포함하여 작성

Ⅵ. 검정대행기관 운영 지원 방안(교육, 유지관리 등)

❏

❏

Ⅶ. 기타

첩부 3		지진 관측 장비 검정대행기관 지정 평가기준과 배점표

평가부문	평가 기준	배점	평가점수
검정대행기관 운영 이해도	○ 지진관측장비 검정제도(기준과 검정절차)을 합리적으로 이해하고 성실히 수행할 수 있어야 함 - 기관 현황 등 소개	5
검정대행기관 운영 관리 방안	○ 지진관측장비 검정대행을 수행할 수 있는 규모 및 기술력 확보 여부 등을 제시하여야 함 - 관련 교정/시험/검사/검정 수행 이력 등	25
검정요원 적정 여부	○ 최소한의 자격을 갖춘 검정요원을 3명 이상 확보 - 인력에 대한 자격증명/경력/학위 등 증빙자료 포함	30
검정설비 조건 적정 여부	○ 검정대상에 따른 기본 검정장비, 이동식 검정장비, 기준기에 대하여 정하는 요건을 갖춘어야 함 - 검정설비의 확보 여부/운영 등 증빙자료 포함	30
검정대행기관 운영 지원 방안 (교육, 유지관리 등)	○ 신속한 검정수행을 위한 실내검정/현장검정 숙련도 제고 방안에 대한 교육 방안이 포함되어야 함	5
	○ 안정적인 검정 수행을 위한 검정설비에 대한 관리방안이 포함되어야 함	5
합 계		100

평가자   소속:                 직위:              이름:             (서명)

[평가시 배점 기준]

평가 항목별로 다음과 같이 5단계로 구분하여 각 등급에 맞는 계수에 배점을 곱하여 환산

등급	A	B	C	D	E(미흡)
계수	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6

첨부 4		지진 관측 장비 검정대행기관 지정 평가위원호 종합평가서(양식)

■ [별지 제2호서식]

지진 관측 장비 검정대행기관 지정 평가위원회 종합 평가서

(제7조제2항 관련)

○ 공고명:

○ 평가점수                                              (기관명: 가나다순)

신청기관명 평가위원	A	B	C	비 고
총점/평균

○ 평가 총평(위원장 작성)

※ 평가 총평에는 적합 사유와 부적합 사유를 명확히 기재하여야 한다.

위와 같이 평가함.

년     월     일

구 분	소 속	직 급	성 명	서명
위원장
위 원
위 원
위 원
위 원

첨부 5		관측 장비 검정대행기관 지정서(양식)

■ 지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률 시행규칙 [별지 제1호의4서식]

제       호

관측 장비 검정대행기관 지정서

1. 상호:

2. 대표자 성명:

3. 대표자 주소:

4. 사무소 소재지:

5. 지정사항:

6. 업무 개시일:

「지진ㆍ지진해일ㆍ화산의 관측 및 경보에 관한 법률」 제11조의2, 같은 법 시행령 제5조의3 및 같은 법 시행규칙 제3조의3제3항에 따라 위 기관을 관측 장비 검정대행기관으로 지정합니다.

년         월        일

기 상 청	장 직인